现代康复学院实训器材采购招标文件

(编号：CQIP-2023051201)

- 项目名称

- 重庆理工职业学院现代康复学院实训器材采购。

- 招标采购方式

- 询价遴选。

- 采购内容

| 序号 | 实训室 | 产品名称 | 参考品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 图片（样式） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评定与运动疗法实训室 | PT椅 | 莱莱 | LL-PTD-01 | 8 | 个 |  | 规格：60*43*42~53 用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |
| 2 |  | PT床 | 莱莱 | LL-PT | 6 | 个 |  | 192×128×50cm 用于PT训练患者床上活动 |
| 3 |  | 可升降PT床 | 莱莱 | LL-PT-02 | 2 | 个 |  | 194×126×52-82cm，床面高度升降范围：50～80cm，额定承载135kg, 输入电压220V 50HZ 功能 用于PT训练患床上活动。 |
| 4 |  | 站立床 | 莱莱 | LL-DQC | 1 | 个 |  | 165×93×105cm 床面高度50cm，摆台水平方向调节范围30cm，垂直方向7cm，床面转动角度范围0°～90°，额定承载80kg。 功能 脊髓损伤及其它重症患者的站立训练。 |
| 5 |  | 轮椅 | 鱼跃 | H007 | 6 | 个 |  | 1．材质：钢管； 2．功能：脚踏可开合； 3．手动折叠； 4．喷塑车架及电镀手轮、后刹、包箍式踏板锁紧装置。 5．侧面全椅长：94.5cm 6．坐宽：46cm 7．侧面坐椅子长：40cm 8．坐高：50cm 9．正面全椅宽：62.5cm 10．背垫高：46cm 11．整个轮椅高：88cm 12．重量：19kg 折叠后宽度：27cm |
| 6 |  | 心率监测跑步机 | 谷山丰 | CV1200 | 1 | 个 |  |  |
| 7 |  | 颈腰椎牵引仪（电动） | 爱普达 | AJY-IB型 | 1 | 个 |  | 1、电源：220V±22V 50Hz±1Hz； 2、额定输入功率：80VA； 3、腰椎牵引行程：0~200mm； 4、腰椎牵引力：0~990N； *5、腰部热疗温度：≤50℃； 6、微电脑控制腰椎牵引； 7、采用手动开关控制电动、点动； 8、独有半导体红外线腰部热疗功能； 9、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控开关、医务人员操作急退键）； 10、具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能。 11、双机双人电动牵引颈椎或腰椎，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响， 12、颈椎牵引采用管形测力计显示拉力，腰椎拉力以患者耐受为宜。 13、独有腰部热疗功能，集中医外治的热疗法及牵引法于一体 |
| 8 |  | 肩梯、肋木 | 莱莱 | LL-JT/LL-LM-02 | 1 | 个 |  | 55*10*122 通过手指沿着阶梯不断上移逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍 87×54×170cm，肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离15cm，额定载荷135kg。 功能 借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |
| 9 |  | 手杖三足拐 | 鱼跃 | YU871 | 5 | 个 |  | 重量：0.9千克 尺寸：展开时手柄距地面高度75cm,凳面与地面距离为50cm，折叠后拐杖整体高度为85cm，凳面直径21cm 产品特点：高强度铝合金管表面氧化,负载75公斤。多功能手杖，折叠作手杖，放平三脚支撑作平凳，使用方便。 |
| 10 |  | 手杖单足拐 | 鱼跃 | YU821 | 4 | 个 |  | 总长度：最长92cm；最短68cm |
| 11 |  | 腋杖 | 鱼跃 | YU860 | 4 | 个 |  | 铝合金医用腋拐(两支) 撑杆可调节:119~135cm |
| 12 |  | 助行架 | 鱼跃 | YU710 | 4 | 个 |  | 调节范围:760~890mm 总长:500mm 总宽:435mm 总高:890mm 净重:2.52kg 毛重:352k 垂直承重:100kg 包装尺寸:75*110*780mm |
| 13 |  | 双轮助行器 | 莱莱 | LL-BX-01 | 2 | 个 |  | 100×82×102～147cm,台面垫高度调节范围45cm,手柄间距调节范围0～55cm，台面垫额定承载质量80kg。 功能 增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外的辅助代步用具。 |
| 14 |  | 平衡训练板 | 莱莱 | LL-PH-01 | 4 | 个 |  | 92×72×12cm，面板摆动角度-13°～+13°，额定载荷135kg， 功能 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 |
| 15 |  | 弹力绷带 | 上海邦护 | 7.5mm*4500mm | 10 | 个 |  |  |
| 16 |  | 哑铃 | 莱莱 | LL-YL | 5 | 个 |  |  |
| 17 |  | 沙袋 | 莱莱 | LL-SD-02 | 5 | 个 |  | 沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、0.75（2个）、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共12个。 功能 肌力训练，关节活动度训练，关节屈伸训练。 |
| 18 |  | 斜踏板（牵伸） | 莱莱 | LL-XB | 3 | 个 |  | 320*86*35 实用的简易步行训练装置 |
| 19 |  | 姿势矫正镜 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 20 |  | 轮滑吊环康复训练器（肩关节） | 莱莱 | LL-HD-01 | 1 | 个 |  | 70*16*150 用于肩关节活动范围训练；关节牵引；肌力训练 |
| 21 |  | 站立架（四人） | 莱莱 | LL-ZLJ-02 | 1 | 个 |  | 133×133×107cm,肘部垫宽度40cm，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 功能 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 |
| 22 |  | 下肢康复训练器（股四头肌训练仪） | 朗斯博 | / | 1 | 个 |  | 139×62×127cm（±10mm)，坐垫调节范围73～98cm，阻尼调节档数8，额定载荷，坐垫135kg。 功能 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |
| 23 |  | 牵引网架床 | 莱莱 | LL-QW-02 | 1 | 个 |  | 222×117×212㎝（±10mm)，水平网架额定载荷：80㎏ 床面额定载荷：135㎏,床面高度112cm，床面宽度50cm 功能 肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练 |
| 24 |  | 滚筒 | 莱莱 | LL-GT | 2 | 个 |  | 规格：￠40×80cm，额定载荷100kg；￠30×80cm，额定载荷100kg；￠26×80cm，额定载荷80kg；￠22×80cm，额定载荷80kg 功能 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 |
| 25 |  | 上肢推举器 | 莱莱 | LL-TJ | 2 | 个 |  | 68×51×54～68cm（10mm）。可调坡度30°～45°。推拉范围36cm 功能 上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 |
| 26 |  | 体重秤（带身高测量尺） | 远燕 | RGZ-120 | 6 | 个 |  | 1、重量计量：最大秤量Max=120kg， 最小秤量Min=5kg，分度值e=d=0.5kg 2、准确度等级： 3、长度计量：量度范围70～190（cm） 分度值0.5cm 4、承重板面积：（长×宽）370×270（mm） 5、外形尺寸：（长×宽×高）695×278×935（mm） 6、铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。 |
| 27 |  | 秒表 | / | / | 10 | 个 |  | 10×8×4cm 功能 各种运动及测评时用 |
| 28 |  | 楔形垫 | 莱莱 | LL-QXD-02 | 2 | 个 |  | 62×52×22cm 功能 卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练 |
| 29 |  | 肺功能呼吸训练器 | 远燕 | / | 5 | 个 |  | ● 采用翼片式气体流量传感器 ● 配以高性能微处理器和精密数字电路 ● 反应灵敏，精度高 ● 功耗低，性能稳定 |
| 30 |  | 康复肩托 | 麦德威 | MD222-3 | 10 | 个 |  |  |
| 31 |  | 肩抬举训练器 | 莱莱 | LL-SJ | 2 | 个 |  | 81×19×75cm，棍Φ3×92,支架角度调节为9档，支架高度调节分6档 功能 通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。搁架角度可调，放在桌上使用。 |
| 32 |  | 音叉 | / | / | 10 | 个 |  | 主要功能： 用于振动觉的评定。 技术要求： 振动频率 128Hz |
| 33 |  | 皮脂卡尺 | / | / | 15 | 个 |  |  |
| 34 |  | 背拉力计 | / | / | 3 | 个 |  | 主要功能： 用于测量背部拉力。 技术要求： 机械指针显示或电子显示 |
| 35 |  | 握力计 | 莱莱 | LL-WLJ | 5 | 个 |  | 21×18×7cm 功能 测量手指抓握力量 |
| 36 |  | 捏力计 | / | / | 3 | 个 |  | 主要功能： 用于测量捏力 技术要求： 机械指针显示或电子显示 |
| 37 | 作业与言语实训室 | 几何图形插板 | 莱莱 | LL-LLC | 3 | 个 |  | 52×42×5cm（±10mm) 功能 患者感知能力及大脑对图形的识别能力 |
| 38 |  | 可调式OT桌 | 莱莱 | LL-OT | 4 | 个 |  | 140×82×63-87cm,桌面高度调节范围61～81cm，手柄转动力矩10N·m，桌面额定载荷50kg，桌面尺寸123×80cm。 功能 作业训练用具。供患者进行上肢的主动训练。 |
| 39 |  | 木插板 | 莱莱 | LL-MCB-01 | 2 | 个 |  | 38×31×12cm，规格直径2.5×10cm，数量20个 24×20×11.5cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个 20×16×10.5cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个 功能 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能 |
| 40 |  | 认知功能评定箱 | 莱莱 | LL-RZJ | 2 | 个 |  | 50*37*36CM 认知功能训练 |
| 41 |  | 语言发育迟缓评估套装（S-S法） | / | / | 3 | 个 |  | 53*21*36用二失语患者恢复对言语 的认知感知训练 |
| 42 |  | 口肌训练套装（儿童） |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 43 |  | 吞咽刻度勺 计量勺 透明 | / | / | 4 | 个 |  |  |
| 44 |  | 吸管瓶 | / | 500ml | 4 | 个 |  |  |
| 45 |  | 平口吹气笛（儿童） | / | / | 2 | 个 |  |  |
| 46 |  | 12号蛇舌吹气笛（儿童） | / | / | 2 | 个 |  |  |
| 47 |  | 镶嵌板 | / | / | 3 | 个 |  |  |
| 48 |  | 积木 | 莱莱 | LL-RZJ | 2 | 个 |  | 规格(cm): 32×14×27 功能 感知/认知功能训练 |
| 49 |  | 仿真水果 | 莱莱 | LL-FG | 2 | 个 |  | 质量：0.9kg 功能 感知/认知功能训练 |
| 50 |  | T字牙胶棒 | / | / | 2 | 个 |  |  |
| 51 |  | 舌钳子 | / | / | 5 | 个 |  |  |
| 52 |  | 开口器 | / | / | 5 | 个 |  |  |
| 53 |  | 铁棍插板 | 莱莱 | LL-TCB | 2 | 个 |  | 22×14×5.5cm 功能 偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练 |
| 54 |  | 套圈板 | 莱莱 | LL-TQ-02 | 2 | 个 |  | 主要功能： 用于上肢功能、手眼协调功能训练及共济失调的训练。 技术要求： 1.套圈塑料材质，光滑平整； 2.规格/cm： 28×47 ，重 1.0kg； 立杆（cm）3.8 |
| 55 |  | 堆杯 | 莱莱 | LL-DB | 2 | 个 |  | 主要功能： 用于手指功能感知、认知训练。 技术要求： 1.光滑平整，配套杯子 9 个； 2.规格/cm：30×15×2.2 |
| 56 |  | 上螺丝（含螺丝和螺帽） | 莱莱 | LL-LS | 2 | 个 |  | 35×21×23cm（±10mm)，M6X40六角螺栓8个，M8X40六角螺栓16个，M6螺母16个，M8螺母32个 功能 通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性 |
| 57 |  | 上肢协调功能训练器 | 莱莱 | LL-SXS-01 | 2 | 个 |  | 31*25*28 训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。 |
| 58 |  | 手平衡训练器 | 莱莱 | LL-PHX | 2 | 个 |  | 30×27×8.5cm 功能 手眼协调训练 |
| 59 |  | 手指阶梯 | 莱莱 | LL-SJ | 2 | 个 |  | 31×14×47cm（±10mm)。阶梯台间2.2cm。台阶数量10层。 功能 改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 |
| 60 |  | 橡筋手指练习 | 莱莱 | LL-XZ | 2 | 个 |  | 主要功能： 用于提高手指主动屈伸活动能力的训练。 技术要求： 1.弹力好，不易老化； 2.规格/cm：61×42×50 ；搁手垫 /cm，57×22 ；橡筋框/cm，53×38 ； 橡筋拉伸长度/cm10～15； 3.橡筋框额定承载：450N |
| 61 |  | 分指板（带轮） | 莱莱 | LL-FZB-02 | 2 | 个 |  | 主要功能： 用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形，带轮加训肩肘关节伸展的诱发和控制等训练。 |
| 62 |  | 分指板 | 莱莱 | LL-FZB-01 | 2 | 个 |  | 大24×24×5cm, 指板间距26mm； 中22×22×4.7cm， 指板间距22.5mm； 小21×21×4.3cm,，指板间距16mm。 功能 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形 |
| 63 |  | 重锤手指肌力训练桌 | 莱莱 | LL-ZXZ | 1 | 个 |  | 81*61*78 用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围 |
| 64 |  | 可调式砂磨板及附件 | 莱莱 | LL-MBF | 1 | 个 |  | 106×86×85cm（±10mm),沙磨板面积97×77cm,沙磨板角度调节范围0°～50°， 5只附件，每种1只。 功能 上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 |
| 65 | 物理因子实训室 | 低频治疗仪 | 御健康 | K1 | 3 | 个 |  | 工作条件 1、环境温度：5℃～40℃。 2、相对湿度：≤80%。 3、大气压力：500hPa～1060hPa。 4、工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 5、输入功率：50VA。 主要技术参数 * 1、脉冲频率：0.5Hz～15Hz连续可调（500Ω负载电阻下），误差：±15% 。 * 2、脉冲宽度: 0.4~10ms （500Ω负载电阻下），误差：±30%。 3、输出电流：最大输出电流有效值不大于80mA。（500Ω负载电阻下） 4、输出幅度调节：每个增量不大于1mA或1A的变化离散的增加，最小输出增量不大于最大输出的2%。 * 5、输出方式：连续，断续。 * 6、输出通道：四通道独立输出，每通道独立设置。 * 7、治疗时间：分为5min～60min,分12挡（分度值5min），误差为±10%。 * 8、数码显示：脉冲频率、脉冲宽度、治疗时间。 9、每个脉冲电量：电治疗仪输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7цC。 10、单个脉冲能量：输出脉冲宽度小于0.1s时，单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。 11、输出波形：双向不对称脉冲波。 12、连续工作时间：≥4h。 13、开路输出电压峰值：不大于500V。 14、安全类型：Ｉ类BF型。 15、工作制：间歇加载连续运行。 16、外型尺寸：490mm×400mm×200mm。 17、重量：11Kg |
| 66 |  | 超短波治疗仪 | 奔奥 | BA-CD-I | 1 | 个 |  | 振荡频率：40.68MHz±1.5%。 最大输出功率：200W±20%。 电子定时：定时精准，0-99分钟任意可调（治疗结束自动停机并发出声音提示） |
| 67 |  | 红外线治疗仪 | 康牌 | KHL-2 | 5 | 个 |  |  |
| 68 |  | uvb紫外线灯治疗仪 | 天月 | ZYY-9 | 1 | 个 |  |  |
| 69 |  | 医用超声治疗仪 | 德迈 | DM-300B | 2 | 个 |  | 功能要求： 用于超声波治疗的示教与训练。 技术要求： 输出功率、输出模式可调； 全真或仿真设备。若为仿真设备，其操作及外观必须与真实设备一致，且能提供操作正确与否的反馈信息 |
| 70 |  | 经颅磁刺激仪 | 渡康 | NK-IA04 液晶型 | 2 | 个 |  |  |
| 71 |  | 低频磁疗机 | 汕头 | DC-4 | 2 | 个 |  |  |
| 72 |  | 空气波压力治疗仪 | 千里 | QL/IPC-AIII | 3 | 个 |  |  |
| 73 |  | 深层肌肉刺激仪 | 千里 | QL/DMS–A | 2 | 个 |  |  |
| 74 |  | 治疗床 | 佳音 | JYKF-126 | 6 | 个 |  | 1、规格：1900*650*650mm（±30mm） 2、床框采用 50*30*1.2的优质碳钢矩管，表面多功能处理静电喷塑 3、床脚采用40*40*1.2优质矩管，床脚隐藏于床体内，便于方便安装与运输并带防滑胶垫；四脚采用矩管连接固定，稳定性能强。 4、床面高级人革面，内衬高密度发酵泡沫，不容易变形。 5、床板采用7层优质木工板，内带病人脸孔，方便病人透气 |
| 75 | 康复护理技术实训室 | 多功能操作人 | 益联 | KAS-100S | 2 | 个 |  |  |
| 76 |  | 多功能床 | 佳音 | JY/BC-III-F-G（007B） | 2 | 个 |  |  |
| 77 |  | 防护服 | / | / | 30 | 个 |  |  |
| 78 |  | 导尿包 | 事达 |  | 100 | 个 |  |  |
| 79 |  | 治疗盘(大方盘） | 广东 | 11.5寸 | 10 | 个 |  | 不锈钢 |
| 80 |  | 氧气流量表+湿化瓶 | / | / | 5 | 个 |  |  |
| 81 |  | 血氧饱和仪 | 鱼跃 | YX301 | 4 | 个 |  | 血氧饱和度：70%-100%，±2% 显示方式：OLED显示 脉率显示：25-250b0m,1bm 外形尺寸：58×32×34mm 电源要求：2节AA7号碱性 电池重量：约54g 运行方式：间歇运行 工作电流：≤30mA |
| 82 |  | 雾化机 | 鱼跃 | 403C | 3 | 个 |  | 产品材料：塑料 电源电压: AC220V士22V50HZ+1HZ 最大雾化率 >0.1ML/MIN 外形尺寸: 210*98*170MM 内包装尺寸 295*210*141MM 产品噪音: <65DB(A) 熔丝管规格 T1.6AL250V 压缩泵最大压强 >0.15MPA 压缩泵自由空气流量: >0.15MPA |
| 83 |  | 治疗碗 | 广东 | 12CM | 5 | 个 |  | 不锈钢 |
| 84 |  | 卵圆钳 | 双鹿 | / | 5 | 个 |  |  |
| 85 |  | 弯盘 | 广东 | 小号 | 5 | 个 |  |  |
| 86 |  | 氧气带（需安装在墙上） | / | / | 3 | 个 |  |  |
| 87 |  | 床旁隔帘 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 88 |  | 适老化桌椅 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 89 |  | 床旁桌（医用） |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 90 |  | 护理车 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 91 |  | 床刷 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 92 |  | 储物柜玻璃透明（大） |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 93 |  | 心肺复苏半身 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 94 |  | 急救箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 95 |  | 简易呼吸器 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 96 |  | 氧气枕 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 97 |  | 吸痰机 | 鱼跃 | 7E-A | 1 | 个 |  | 产品特点：高负压、低流量 电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz 输入功率：90VA 极限负压值：≥0.075MPa 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 噪音：≤65dB（A） 抽气速率：≥15L/min 溶丝管：F1.5AL250V 环境温度范围：+5℃- +35℃ 相对湿度范围：30%-80% 大气压力范围：860hPa-1060hPa 驻液瓶：1000ml，1只 外形尺寸：280*196*285mm 产品重量：4.4KG 附件：吸引软导管（长度2M，直径7*12）1根；吸痰管（F8/F12）各1根； 熔丝管（F1.5AL250V，直径5*20、空气过滤器各2只）。 说明书、合格证各1份。 |
| 98 |  | 胃管包 | 华飞 | / | 50 | 个 |  |  |
| 99 |  | 直钳 | 双鹿 | 16CM | 30 | 个 |  |  |
| 100 |  | 气管导管 | 事达 | / | 3 | 个 |  |  |
| 101 |  | 弯钳 | 双鹿 | 16CM | 30 | 个 |  |  |
| 102 |  | 医用剪刀 | 双鹿 | 14cm | 30 | 个 |  |  |
| 103 |  | 血糖仪和试纸 | 鱼跃 | 306 | 6 | 个 |  |  |
| 104 |  | 无菌持物钳（带干罐） |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 105 |  | 医用垃圾桶小 |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 106 |  | 台式血压计 | 鱼跃 | 台式 | 10 | 个 |  | 1、商品毛重：0.88kg 2、商品产地：江苏 3、电源：插电 4、分类：上臂式 5、特色：水银式 6、技术：双刻度显示，测量准确；结实耐用，表面喷塑处理 |
| 107 |  | 三角巾 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 108 |  | 前臂夹板 |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 109 |  | 无菌打包巾 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 110 |  | 软枕 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 111 |  | 体温计 | 日月 | 水银 | 100 | 个 |  |  |
| 112 |  | 床上四件套 | 安情商贸 | 四件套 | 5 | 个 |  | 床单、被套、枕套、枕芯 |
| 113 |  | 体温枪 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 114 | 康复推拿实训室 | 艾饼 | / | / | 20 | 个 |  |  |
| 115 |  | 艾条 | / | / | 20 | 个 |  |  |
| 116 |  | 刮痧板 | / | / | 10 | 个 |  |  |
| 117 |  | 精油 | / | / | 5 | 个 |  |  |
| 118 |  | 精油碟 | / | / | 5 | 个 |  |  |
| 119 |  | 檊筋棒 | / | / | 10 | 个 |  |  |
| 120 |  | 毛巾 | / | / | 10 | 个 |  |  |
| 121 |  | 浴巾 | / | / | 5 | 个 |  |  |
| 122 |  | 按摩床 | 佳音 | JYKF-126 | 5 | 个 |  | 产品参数： 1、规格：1900*650*650mm（±30mm） 2、床框采用 50*30*1.2的优质碳钢矩管，表面多功能处理静电喷塑 3、床脚采用40*40*1.2优质矩管，床脚隐藏于床体内，便于方便安装与运输并带防滑胶垫；四脚采用矩管连接固定，稳定性能强 4、床面高级人革面，内衬高密度发酵泡沫，不容易变形 5、床板采用7层优质木工板，内带病人脸孔，方便病人透气 6、床面下带有整体式杂物架，采用全矩管制作 |
| 123 |  | 魔力纤体塑形仪（多功能振动按摩器） | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 124 |  | 强力震脂仪（电动摩力奇震脂仪 ） | / | / | 1 | 个 |  |  |
| 125 | 人体解剖实训室 | 人体全身肌肉解剖模型170cm | 苏模 | SMD02905 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：3/4自然大，300×300×850mm； 2.部件：33部件，固定在底座上； 3.功能：模型显示85cm高两性全身肌肉的组成、形态和结构，胸腹壁可打开显示内脏器官的形态和位置，各内脏器官可拆下，男女两性生殖器官可互换； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 |
| 126 |  | 颅骨模型 | 苏模 | SMD006 | 6 | 个 |  | 1.尺寸：自然大； 2.部件：3部件； 3.功能：可以拆分为颅盖、颅底、和下颌骨三部分，显示颅骨形态毗邻和颅底的内、外、前和侧面的结构和形态及骨性标志； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 127 |  | 脊柱模型 | 苏模 | SMD016 | 2 | 个 |  | 1.尺寸：自然大； 2.部件：由颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨串制而成一个整体，固定于底座上； 3.功能：显示串制好的脊柱形态、外观和组成； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，不锈钢制底座。 |
| 128 |  | 人体透明躯干示内脏模型 | 苏模 | SMD004A | 3 | 个 |  | 1.尺寸：自然大，高950mm； 2.部件：由男性半身骨架及内脏器官附透明亚克力躯壳串制而成一个整体，固定在底板上； 3.功能：显示颅骨与脑，躯干骨与胸、腹、盆腔内脏器官毗邻的位置和关系，可以让学生通过透明体表了解胸、腹腔器官的形态、位置关系和毗邻，了解胸、腹腔器官与骨骼的位置关系和毗邻，了解人体内脏器官的体表定位，了解人体正中线、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、胸骨旁线所涉及的内脏器官定位，了解腹部体表分部所涉及的内脏器官定位等； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 |
| 129 |  | 人体透明躯干示血管模型 | 苏模 | SMD004C | 3 | 个 |  | 1.尺寸：自然大，高960mm； 2.部件：由男性半身骨架及血管神经附透明亚克力躯壳串制而成一个整体，固定在底板上； 3.功能：显示颅骨与脑，躯干骨与胸、腹、盆腔内脏器官毗邻的位置和关系，可以让学生通过透明体表了解血管、神经在躯干的形态、分布及位置关系； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 |
| 130 |  | 呼吸系统模型 | 苏模 | SMD060 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：自然大，230×360×130mm； 2.部件：7部件，置于底座上； 3.功能：由喉、气管、肺、心脏、肺额状切面等结构组成，显示喉、气管、胸腔内心脏、左右肺以及膈上的食道裂孔、主动脉裂孔等结构； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 131 |  | 泌尿系统原位模型 | 苏模 | SMD0622 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：自然大，320×230×110mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：模型显示肾、输尿管、膀胱、尿道、腹后壁等。一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾小盏、肾大盏和肾盏等； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座。 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 132 |  | 心脏解剖模型 | 苏模 | SMD088 | 6 | 个 |  | 1.尺寸：放大3倍，200×200×280mm； 2.部件：3部件，置于底座上； 3.功能：模型外形部分，示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管。示前、后室间沟为左右心室的分界。出入心脏的大血管有上、下腔静脉，肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管。（由右向左为头臂干， 右颈总动脉、左锁骨下动脉），营养心脏的血管有左、右冠状动脉。示心小静脉，心中静脉，心大静脉，及冠状窦。内部构造：主要显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵园窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座。 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 133 |  | 内耳迷路放大模型 | 苏模 | SMD102 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：放大30倍，330×205×140mm； 2.部件：2部件； 3.功能：内耳迷路（包括骨迷路和膜迷路）以及沿耳蜗纵轴剖开的耳蜗纵剖面等两个部件组成，可显示打开的上半规管、内耳前庭球囊、椭圆囊以及耳蜗纵剖面和前庭、耳蜗神经等结构； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 134 |  | 眼球构造放大模型 | 苏模 | SMD103 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：放大6倍，160×130×160mm； 2.部件：6部件，置于底座上； 3.功能：显示人类眼球的解剖构造如眼球壁的三层膜（外膜、中膜、 内膜)和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体等； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 135 |  | 大脑附脑动脉模型 | 苏模 | SMD122B | 6 | 个 |  | 1.尺寸：自然大，200×200×150mm； 2.部件：8-9部件，置于底座上； 3.功能：显示脑的外形结构：大脑外侧面主要结构、大脑半球内侧面和底面的主要结构、脑干各面的主要结构、小脑的主要结构；脑的动脉供应：动脉的来源、动脉在脑底面的行程和联合情况、大小脑的动脉分布； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。同时可手动操作组成脑及脑动脉各部件组合和分离的过程。配有数字标注及文字说明，方便学生更直观的了解该模型的结构。 |
| 136 |  | 丘脑放大模型 | 苏模 | SMD120 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：放大6倍，270×200×135mm； 2.部件：10部件，置于底座上； 3.功能：模型在腹后外侧核中部作冠状断面，断面后方为一整体，前方各核可自由拆卸，显示右侧丘脑各核团的位置、形态； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 137 |  | 侧脑室立体形态模型 | 苏模 | SMD1211 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：放大，120×120×140mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：侧脑室由额角、体部、颞角、枕角组成， 额角和体部的内侧壁为透明隔。胼胝体和额角密切相关， 胼胝体的下方和膝部形成了脑侧室前角的顶部和侧壁， 室间孔为前角的后界。侧壁是尾状核头的中间区。应用神经内镜经额角进入侧脑室可清楚地显示侧脑室额角、体部、枕角及脑室壁上的结构特征； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 138 |  | 脑干放大模型 | 苏模 | SMD116 | 3 | 个 |  | 1.尺寸：放大6倍，250×200×370mm； 2.部件：1部件，置于底座上； 3.功能：显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位，并示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑； 4.材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆，塑料底座； 5.配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，同时有不少于10种显示背景可以任意切换，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可受手指操作控制，操作灵活。 |
| 139 |  | 陈列柜 | YH-B0006A | 1200*400*2000 | 9 | 个 |  | 1.适用于教学、医疗等单位的成果或素材的展示； 2.实厚1.2mm的优质不锈钢拉丝方管框架； 3.冲压成型不锈钢滑轨及密封边槽； 4.柜体四周8mm厚钢化透明玻璃，通体推拉门，专用滑轮，专用锁具； 5.顶面2mm厚亚克力乳白色透光板，底层8mm厚钢化透光玻璃； 6.隔板10mm厚钢化透明玻璃（特殊需定制），标配3层，可上下自由调整空间； 7.LED上下光源。 |
| 140 |  | 解剖文化墙 |  |  | 1 | 套 |  | 根据内容和要求负责设计和安装，高清画质，绿色环保材料，耐磨、防水、易清洁，结实稳固，不易变形、脱落。 |
| 141 |  | 肩关节 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作； 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：锁骨、肩锁关节、肩峰、肱骨、肱二头肌长头、关节囊、肩胛骨、喙突； 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）； ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 142 |  | 肘关节 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作； 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱； 3、结构显示：肱骨、尺侧副韧带、桡骨环状韧带、桡侧副韧带、关节囊、肱二头肌腱、斜索、尺骨、桡骨、骨间膜； 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）； ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 143 |  | 髋关节 |  |  | 1 | 个 |  | - 选材用完整未解剖过的尸体材料制作； 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱； 3、结构显示：髋骨、髂前下棘、髂股韧带、大转子、小转子、关节囊、耻骨韧带、耻骨结节、坐骨韧带、转子间嵴、股骨颈。 - 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）； ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 144 |  | 腕关节 |  |  | 1 | 个 |  | - 选材用完整未解剖过的尸体材料制作； - 为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱； - 结构显示：腕关节、掌骨、关节囊、近节指骨、中节指骨、远节指骨； 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）； ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 145 |  | 髁关节 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作； 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱； 3、结构显示：胫骨、腓骨、距骨、距腓前韧带、胫跟部、距舟背侧韧带、跗跖背侧韧带、第一距骨、远节趾骨、跟腱； 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）； ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 146 |  | 膝关节 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作； 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱； 3、结构显示：髌韧带、胫侧副韧带、髌外侧支持带、腓侧副韧带、腓骨头、胫骨、股骨、内侧髁、腓骨； 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）； ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 147 |  | 胸廓 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：锁骨、第一肋骨、胸骨柄、胸骨角、胸骨体、剑突、第七肋骨、第十一肋骨、第十二肋骨、前纵韧带、横突、棘突 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 148 |  | 消化系统 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：口腔、咽、食管、肝、胃、空肠、回肠、结肠、直肠 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 149 |  | 呼吸系统 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、喉、气管、左主支气管、右主支气管。 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 150 |  | 泌尿生殖系统男 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：下腔静脉、腹主动脉、肾静脉、肾动脉、输尿管、膀胱、前列腺、输尿管。 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 151 |  | 泌尿生殖系统女 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：子宫、膀胱、输卵管、卵巢、尿道口、阴道口。 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 152 |  | 骨盆男 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：髂窝、髂脊、髂前上棘、髂前下棘、髂岬、尾骨、耻骨联合、耻骨梳、坐骨结节。 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 153 |  | 骨盆女 |  |  | 1 | 个 |  | 1、选材用完整未解剖过的尸体材料制作。 2、为保证标本制作质量和技术要求能满足教学需要，标本制作参照正规出版社的教材图谱如：人民卫生出版社出版《人体解剖学标本彩色图谱》，广东科技出版社欧阳钧、温广明主编《人体解剖学标本彩色图谱》第2版等公开发行教材图谱。 3、结构显示：髂窝、髂脊、髂前上棘、髂前下棘、髂岬、尾骨、耻骨联合、耻骨梳、坐骨结节。 4、供应商具有尸体合法来源证明文件复印件（原件备查）。 ▲5、具有中国解剖学会颁发的关于标本制作技术鉴定意见或鉴定证书复印件（加盖供应商公章）。 |
| 154 | 基础设施配备 | 可移动多媒体设备 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 155 | 耗材 | 黑色垃圾袋 |  |  | 1000 | 个 |  |  |
| 156 |  | 锐器盒 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 157 |  | 血糖试纸采血针 |  |  | 1000 | 个 |  |  |
| 158 |  | 50ml空针 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 159 |  | 20ml空针 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 160 |  | 一次性口罩 |  |  | 500 | 个 |  |  |
| 161 |  | 免洗手消液 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 162 |  | 雾化器 |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 163 |  | 酒精 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 164 |  | 碘伏 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 165 |  | 生理盐水 |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 166 |  | 灌肠袋 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 167 |  | 一次性治疗巾 |  |  | 1000 | 张 |  |  |
| 168 |  | 化学指示卡 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 169 |  | 生物胶带 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 170 |  | 抗过敏胶带 |  |  | 100 | 个 |  |  |
| 171 |  | 无纺布胶带 |  |  | 10 | 个 |  |  |
| 172 |  | 吸痰管 |  |  | 200 | 根 |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供货安装时限

- 30日历天。

- 投标人的资格要求

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具备相关营业执照及相关专业资质；

（三）有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的人员、资金和专业技术能力。

五、投标报价及付款方式

本次采购为不限品牌采购，投保人自行核算，自选品牌按附件2列表报价（表中所列品牌仅供参考，个别项目参数也可因品牌不同适当调整为相似型号规格及参数，但必须能满足相关使用功能；表中未列型号、规格、材质及参数的项目由投标人按拟供物品自行填报）。所报综合单价含设备费、辅料费、运输费（转运费）、安装调试费、培训费、管理费、税费、风险费等相关费用。

付款方式详见附件3第5条。

六、投标要求

（一）投标文件应包括以下文件（纸质件或扫描件）：

1、投标函（附件1）；

2、投标报价单（附件2）

3、营业执照（副本）及相关资质证书、法定代表人证明文件（法定代表人本人）或法定代表人授权委托书、本人身份证（复印件需加盖单位公章）；

### 4、合同范本（附件3）。

（二）投标文件应密封，封口处应有报价签署人的印鉴及报价人的公章；封皮上应注明报价人名称、报价项目名称、报价联系人及联系方式。

如果投标人没有按上述规定密封并标示清楚，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

（三）投标文件递交截止时间为：2023年5月30日下午15:00。

（四）投标文件递交方式：

1.送达：重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院行政办公楼5楼527招投标办公室。

2.邮寄（快递）：重庆理工职业学院招投标办公室 王友华收，电话：13193154992。逾期收到或者未送达指定地点的投标文件视为无效投标，招标人不予受理。

七、投标费用

（一）投标保证金。为确保投标工作的严肃性，投标人递交投标资料时需缴纳投标保证金10000元（大写人民币：壹万元整）。投标保证金收取户名：户名：重庆理工职业学院。账号： 113070691433。开户行：中国银行重庆巴南支行，纳税人识别号：52500000MJP5965746。 投标人必须在付款凭证备注栏中注明“现代康复学院实训器材采购投标保证金”。

投标保证金以投标截止时间前银行发送至财务处的收款信息为准。其有效期与投标有效期一致。

投标保证金在开标评标后，未中标者5个工作日内无息退还投标人原付款账户，中标人的投标保证金转为履约保证金。开标后3个工作日内，中标人不予领取中标通知书或领取中标通知书后不与招标人订供货合同的，视为中标人违约，招标人将另行确定中标人并不退还投标保证金。

- 招投标服务费。按照战略发展委员会关于招投标管理相关规定，中标人需承担本次招投标服务费1200元（大写人民币：壹仟贰佰元整），由中标人在领取中标通知书时缴纳到招投标办公室。

八、开标评标

- 开标时间： 2023年5月30日下午15:30。

- 开标地点：重庆理工职业学院行政楼五楼527招投标室。

- 开标由招标人组建的评标小组负责。必要时，招标人有权分别对各投标人单独进行询标或要求投标人澄清其投标文件。

- 评标小组将按综合报价对实质上响应招标文件要求的投标文件进行比选议价，确定中标人。

九、联系方式

招标人地址：重庆市巴南区东城大道588号

招标投标联系人：王老师，电 话：13193154992

项目技术解答联系人：阮老师，电话：13368207365

附件：1.投标函

2.重庆理工职业学院现代康复学院实训器材采购投标报价清单

3.合同范本

重庆理工职业学院

2023年5月12日

附件1

- 投标函

重庆理工职业学院：

我方已仔细阅读、理解了重庆理工职业学院现代康复学院实训器材采购招标文件（招标编号：CQIP-2023051201）的全部内容，接受招标文件的全部条件的约定。

- 我方承诺在以往的投标活动中，无重大违法、违规的不良记录，未被政府主管部门做出取消投标资格的处罚。

- 在本次投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币大写壹万元整（¥10000.00元）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4 .如我方中标：

4.1.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订供货合同。

4.2.随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

4.3.我方承诺按照招标文件规定向你方缴纳履约保证金（投标保证金转为）。

4.4.若我方中标，我方承诺所有供货物品接受现场考察，随样安装维护和做好易损易耗件后续供给及相关售后服务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料、样品内容完整、真实和准确，如发现带有虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	    （其他补充说明）。

投  标  人：                　　       （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地    址：

网    址：

委托代理人电话（手机）：

邮政编码：

年    月    日

附件2

重庆理工职业学院现代康复学院实训器材采购报价清单

| 序号 | 实训室 | 产品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 ## （元) | 合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评定与运动疗法实训室 | PT椅 |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 2 |  | PT床 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 可升降PT床 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 站立床 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 |  | 轮椅 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 6 |  | 心率监测跑步机 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 |  | 颈腰椎牵引仪（电动） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 |  | 肩梯、肋木 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 |  | 手杖三足拐 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 |  | 手杖单足拐 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 11 |  | 腋杖 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 助行架 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 |  | 双轮助行器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 |  | 平衡训练板 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 |  | 弹力绷带 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 16 |  | 哑铃 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 17 |  | 沙袋 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 18 |  | 斜踏板（牵伸） |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 19 |  | 姿势矫正镜 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 20 |  | 轮滑吊环康复训练器（肩关节） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 21 |  | 站立架（四人） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 |  | 下肢康复训练器（股四头肌训练仪） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 23 |  | 牵引网架床 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 24 |  | 滚筒 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 25 |  | 上肢推举器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 26 |  | 体重秤（带身高测量尺） |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 27 |  | 秒表 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 28 |  | 楔形垫 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 29 |  | 肺功能呼吸训练器 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 30 |  | 康复肩托 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 31 |  | 肩抬举训练器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 32 |  | 音叉 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 |  | 皮脂卡尺 |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 34 |  | 背拉力计 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 35 |  | 握力计 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 36 |  | 捏力计 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 37 | 作业与言语实训室 | 几何图形插板 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 38 |  | 可调式OT桌 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 39 |  | 木插板 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 40 |  | 认知功能评定箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 41 |  | 语言发育迟缓评估套装（S-S法） |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 42 |  | 口肌训练套装（儿童） |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 43 |  | 吞咽刻度勺 计量勺 透明 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 44 |  | 吸管瓶 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 45 |  | 平口吹气笛（儿童） |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 46 |  | 12号蛇舌吹气笛（儿童） |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 47 |  | 镶嵌板 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 48 |  | 积木 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 49 |  | 仿真水果 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 50 |  | T字牙胶棒 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 51 |  | 舌钳子 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 52 |  | 开口器 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 53 |  | 铁棍插板 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 54 |  | 套圈板 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 55 |  | 堆杯 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 56 |  | 上螺丝（含螺丝和螺帽） |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 57 |  | 上肢协调功能训练器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 58 |  | 手平衡训练器 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 59 |  | 手指阶梯 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 60 |  | 橡筋手指练习 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 61 |  | 分指板（带轮） |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 62 |  | 分指板 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 63 |  | 重锤手指肌力训练桌 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 64 |  | 可调式砂磨板及附件 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 65 | 物理因子实训室 | 低频治疗仪 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 66 |  | 超短波治疗仪 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 |  | 红外线治疗仪 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 68 |  | uvb紫外线灯治疗仪 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 69 |  | 医用超声治疗仪 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 70 |  | 经颅磁刺激仪 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 71 |  | 低频磁疗机 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 72 |  | 空气波压力治疗仪 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 73 |  | 深层肌肉刺激仪 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 74 |  | 治疗床 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 75 | 康复护理技术实训室 | 多功能操作人 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 76 |  | 多功能床 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 77 |  | 防护服 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 78 |  | 导尿包 |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 79 |  | 治疗盘(大方盘） |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 80 |  | 氧气流量表+湿化瓶 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 81 |  | 血氧饱和仪 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 82 |  | 雾化机 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 83 |  | 治疗碗 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 84 |  | 卵圆钳 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 85 |  | 弯盘 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 86 |  | 氧气带（需安装在墙上） |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 87 |  | 床旁隔帘 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 88 |  | 适老化桌椅 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 89 |  | 床旁桌（医用） |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 90 |  | 护理车 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 91 |  | 床刷 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 92 |  | 储物柜玻璃透明（大） |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 93 |  | 心肺复苏半身 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 94 |  | 急救箱 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 95 |  | 简易呼吸器 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 96 |  | 氧气枕 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 97 |  | 吸痰机 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 98 |  | 胃管包 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 99 |  | 直钳 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 100 |  | 气管导管 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 101 |  | 弯钳 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 102 |  | 医用剪刀 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 103 |  | 血糖仪和试纸 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 104 |  | 无菌持物钳（带干罐） |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 105 |  | 医用垃圾桶小 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 106 |  | 台式血压计 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 107 |  | 三角巾 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 108 |  | 前臂夹板 |  |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 109 |  | 无菌打包巾 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 110 |  | 软枕 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 111 |  | 体温计 |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 112 |  | 床上四件套 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 113 |  | 体温枪 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 114 | 康复推拿实训室 | 艾饼 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 115 |  | 艾条 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 116 |  | 刮痧板 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 117 |  | 精油 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 118 |  | 精油碟 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 119 |  | 檊筋棒 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 120 |  | 毛巾 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 121 |  | 浴巾 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 122 |  | 按摩床 |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 123 |  | 魔力纤体塑形仪（多功能振动按摩器） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 124 |  | 强力震脂仪（电动摩力奇震脂仪 ） |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 125 | 人体解剖实训室 | 人体全身肌肉解剖模型170cm |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 126 |  | 颅骨模型 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 127 |  | 脊柱模型 |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 128 |  | 人体透明躯干示内脏模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 129 |  | 人体透明躯干示血管模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 130 |  | 呼吸系统模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 131 |  | 泌尿系统原位模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 132 |  | 心脏解剖模型 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 133 |  | 内耳迷路放大模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 134 |  | 眼球构造放大模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 135 |  | 大脑附脑动脉模型 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 136 |  | 丘脑放大模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 137 |  | 侧脑室立体形态模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 138 |  | 脑干放大模型 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 139 |  | 陈列柜 |  |  | 9 | 个 |  |  |  |
| 140 |  | 解剖文化墙 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 141 |  | 肩关节 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 142 |  | 肘关节 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 143 |  | 髋关节 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 144 |  | 腕关节 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 145 |  | 髁关节 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 146 |  | 膝关节 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 147 |  | 胸廓 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 148 |  | 消化系统 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 149 |  | 呼吸系统 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 150 |  | 泌尿生殖系统男 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 151 |  | 泌尿生殖系统女 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 152 |  | 骨盆男 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 153 |  | 骨盆女 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 154 | 基础设施配备 | 可移动多媒体设备 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 155 | 耗材 | 黑色垃圾袋 |  |  | 1000 | 个 |  |  |  |
| 156 |  | 锐器盒 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 157 |  | 血糖试纸采血针 |  |  | 1000 | 个 |  |  |  |
| 158 |  | 50ml空针 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 159 |  | 20ml空针 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 160 |  | 一次性口罩 |  |  | 500 | 个 |  |  |  |
| 161 |  | 免洗手消液 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 162 |  | 雾化器 |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 163 |  | 酒精 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 164 |  | 碘伏 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 165 |  | 生理盐水 |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 166 |  | 灌肠袋 |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 167 |  | 一次性治疗巾 |  |  | 1000 | 张 |  |  |  |
| 168 |  | 化学指示卡 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 169 |  | 生物胶带 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 170 |  | 抗过敏胶带 |  |  | 100 | 个 |  |  |  |
| 171 |  | 无纺布胶带 |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 172 |  | 吸痰管 |  |  | 200 | 根 |  |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

投标单位：                                   （盖公章）

联系人：             ，电话：

年    月    日

- 附件3

- 编号：

- 采 购 合 同

- 项目名称: 现代康复学院实训器材采购

- 项目编号:

- 签订日期:

- 签订地点:

目  录

- 合同当事人

- 合同依据

- 合同标的

- 交货时间、地点、方式

- 付款方式和条件

- 质量保证

- 验收与支付

- 保密责任

- 合同变更与解除

- 违约责任

- 合同纠纷处理

- 合同生效与终止

- 售后服务

- 特殊约定

- 知识产权保证

- 其他

- 附件

- 特别提示：甲乙双方在签订本合同之前，请务必仔细阅读本合同全部条款，如有任何疑问或不明之处，请及时向采购机构及专业人士咨询。本合同一经签订，即视为各方理解并同意本合同全部条款。

- 本合同各方根据有关法律、法规及规章，在平等、自愿的基础上为明确责任、恪守信用签订本合同，并保证共同遵守。

- 注：1. 本合同附件是合同的组成部分，具有与合同正文同等的效力；

- 2. 本合同文本双面打印，要素内容可增加不可删减。

- 合同当事人

| 需方（甲方） | 供方（乙方） |
| --- | --- |
| 单位名称（公章）： 重庆理工职业学院 | 单位名称（公章）： |
| 单位地址：重庆市巴南区东城大道588号 | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人： |
|  | 委托代理人： |
| 使用单位： | 联系电话： |
| 使用单位负责人： |  |
| 联系电话： | 电子信箱： |
| 开户全称：重庆理工职业学院 | 开户全称： |
| 开户银行：中国银行重庆巴南支行 | 开户银行： |
| 银行账号： 113070691433 | 银行账号： |
| 邮政编码：401320 | 邮政编码： |
| 备注: | 备注: |

- 合同依据

根据招标文件、乙方投标文件和乙方承诺（说明）的内容签订本合同。

- 合同标的

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额：（小写）人民币 元（大写）： 整 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1乙方负责标的物到甲方指定地点的安装、调试、检测、操作培训等工作，直至该标的物可以正常使用并且甲方工作人员能熟练操作为止；负责提供标的物的中文说明书、使用手册、维护手册、所有技术资料、签署项目移交备忘录，并承担由此产生的全部费用。最终成交价为人民币含税价。

3.2产品配置清单及技术指标参数（共    页）详见附件一。

- 交货时间、地点、方式

合同签署后    天内乙方安排工作人员到甲方指定地点开展工作，并在合同签署后的 30 天内完成标的物的调研、供货、安装、调试与技术培训，交付甲方验收。

- 付款方式和条件

5.1本合同签订生效后，甲方向乙方预付标的物合同总金额的20%；标的物全部货物到达甲方指定地点，甲方向乙方支付标的物合同总金额的40%；标的物安装、调试与技术培训完毕，并经甲方检验验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的37 %（同时无息退还乙方的履约保证金10000元），剩余 3 %货款作为质保金。质保金待质保期满后，若无质量扣款问题5个工作日内一次性支付给乙方。

5.2验收时乙方应提供有关设备标的物原厂出厂证明和原厂质保的证明材料（经甲方同意无须提供的除外）。

- 质量保证

6.1甲方购买的标的物及其附属配置为合同约定品牌及商标注册生产厂家生产、原装全新产品（经甲方同意无须提供的除外）。

6.2 甲、乙双方约定主要设备质保期为   年，自验收合格之日起计算。

6.3标的物在使用3个月内，若因产品质量问题，同一故障连续发生3次（非人为）或不符合国家行业技术规范或不能实现约定的功能，甲方有权要求更换新产品或直接退货，更换后的产品从更换之日起重新计算保修期；若为退货，乙方必须无条件返还所收甲方该部分货款。

6.4因产品自身质量问题，所引发的事故，产生的所有损失由乙方承担，甲方对损害后果具有永久索赔权。

- 标的物验收

7.1标的物质量及安全要求严格按照国家行业技术规范执行，验收时，甲方依据招（投）标文件中要求的功能、性能、技术指标，以及合同中有关技术、商务约定、系统配置清单进行验收。

7.2标的物安装到位后，乙方向甲方提交安装调试报告，以及按厂方标准进行的各项数据监测。标的物完成调试后，甲方进入试运行。设备及软件在试运行期间出现故障或问题，乙方在合理的期限内排除故障或处理问题，所引起的相关费用由乙方承担，如以上故障或问题影响设备或软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过5天，则乙方将保修期延长30天。试运行完成后，甲方组织使用单位的操作技术人员、采购机构和工程技术人员，依据上述要求进行形式、应用质量和安全验收，并填写验收报告。

7.3标的物安装过程中，甲方可视情况组织质量监督检验，乙方予以积极配合。

7.4甲方有权自行委托质量监督检验机构组织质量、安全检测与验收。

7.5产品验收不合格，甲方有权拒收标的物和解除采购合同并收回已支付的货款，由此造成的损失，由乙方承担。

- 保密责任

8.1甲方对乙方的商业秘密应当保密。

8.2乙方对本合同的签订、履行及解除等事项保密。

8.3乙方保证不向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

- 合同变更与解除

9.1 本合同一经签定即具有法律约束力。当事人应当严格履行合同约定的权利和义务，任何一方不得擅自变更或解除合同，也不得因为代理人或法定代表人的变动而变更或解除合同。

9.2 当发生下列情况之一，导致本合同约定的技术指标、交付进度和生产经费等发生变化使合同部分或全部规定不可能或不必要履行时，可变更或解除合同：

9.2.1订立合同所依据的购置计划被修改或取消；

9.2.2发生不可抗力事件（指发生自然灾害、严重疫情、政府禁令或政策不许可等）；

9.2.3出现无法克服的技术困难。

9.3合同当事人一方提出变更或解除合同时，应及时以书面形式通知另一方，另一方应在接到通知之日起20日内以书面形式明确答复。

9.4经当事人协商一致变更或解除合同，应订立书面协议。

- 违约责任

10.1合同当事人一方不履行合同或履行合同不符合约定时，应负违约责任。违约当事人必须继续按约定履行合同，同时还应向另一方支付违约金。

10.2由于不可抗力原因，致使合同的部分或全部约定无法履行或不需要履行时，当事人可以不承担违约责任。

10.3合同当事人一方不履行合同或履行合同不符合约定时按合同总金额每天1‰向守约方支付违约金。

10.4由于违约给另一方造成的损失超过违约金额时，违约方还应赔偿因违约给守约方造成的损失。

10.5双方违约时，由双方各自承担应负的责任。

10.6若乙方未按照本合同第4条约定按时供货以及货物验收不合格，甲方不予退还乙方的履约保证金，且乙方必须及时整改并承担其它条款约定的违约责任。

10.7其他未规定的违约责任，按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

10.8在标的物验收时，双方最终商定是否违约及违约金或赔偿金的支付方法。如乙方有违约行为，在向甲方支付违约金或赔偿金后，甲方再向乙方支付合同尾款。

- 合同纠纷处理

合同履行中产生纠纷时，当事人应协商解决。协商不成时，可采取仲裁或按司法程序解决。双方同意由甲方所在地仲裁机构或人民法院处理纠纷。

- 合同生效与终止

本合同经双方或授权委托人签字并加盖公章（合同专用章）后生效，约定的权利与义务全部履行后合同即行终止。

- 售后服务

乙方提供的标的物为成熟产品，对标的物质量负全责，产品部署安装需按照甲方提供的数据标准执行。保修期内，若标的物发生故障，乙方接到甲方通知（电话、传真等）后

小时内到场修复，否则每耽搁1天，保修期延长30天，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。

- 特殊约定

14.1如果乙方的保修年限与厂家的保修年限不一致，且厂家保修年限大于乙方在本合同中承诺的保修年限，甲方在付尾款以前，乙方需向甲方缴纳厂家大于乙方保修年限所需的保修费用，具体费用另议。

14.2乙方在安装过程中，不得损坏安装场所现有设施设备及周围环境，否则照价赔偿或恢复原状。

14.3若按规定此项目需经审价或审计部门审计的，最终结算价额以审价或审计结果为准。

- 其他

15.1本合同一式肆份，甲乙方各执贰份。本合同由正文与附件构成，具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，由当事人协商并按程序办理。

15.3 本合同的“合同约定”系指合同正文和合同附件的所有内容。

- 附件

附件1：产品配置清单及技术指标参数

附件2：售后服务承诺

附件3：易损易耗件清单

- 附件1

- 产品配置清单及技术指标参数

| 项目 | 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 技术参数和性能指标 | 品牌与产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准配置 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 赠送 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零配件供应 |  |  |  |  |  | 见《易损易耗件清单》 |  |  |

- 备注：请将设备配置填写完整，设备分项配置、型号、分项单价和品牌都必须填写，分项配置主要技术指标要填写完整。

使用单位经办人签字：                             乙方代表签字：

电话：                                                  电话：

时间：   年  月  日                                     时间：  年  月  日

- 附件2

- 售后服务承诺

重庆理工职业学院：

XXXXXX公司 为贵方招标编号CQIP-2023050901项目提供快捷完善的售后服务和技术支持，我司承诺售后服务内容如下：

1) 免费质保期为项目验收合格后   年，质保期内免费提供维护服务和技术服务；

2) 售后服务响应：

3) 售后技术培训：我司提供完善的项目培训方案，试运行期间，投标人承诺组织现场培训，免费培训运维人员、部门数据管理员，直至受培训人员能够独立操作，掌握系统的管理、运行维护及常见故障的排除。

4)

XXXXXX公司

年   月  日

## 附件3

易损易耗件清单